SGD-Ⅳ-D型

全自动还原糖测定仪

使用说明书

山东省科学院生物中心（生物研究所）

山东省生物传感器重点实验室

一、基本原理

全自动还原糖测定仪（SGD-Ⅳ—D型）是根据费林试剂测定原理设计而成的，其原理与目前国家标准一致；费林试剂是一种氧化剂，由甲、乙液组成。测定时一定量的甲乙液混合，首先形成氢氧化铜，然后形成酒石酸钾铜络合物。次甲基蓝作为滴定终点指示剂，在氧化溶液中呈蓝色，被还原后呈无色。用标准还原糖滴定时，还原糖首先使铜还原，至铜被还原完毕，才使次甲基蓝还原成无色，即为滴定终点。

在滴定过程中，溶液颜色逐渐变化：蓝色→深蓝色→浅蓝色→紫红色→淡紫红色→在终点时突然变化至无色透明。

采用光电转换装置，检测滴定过程中透光率的变化（见图一）；根据电压变化曲线由仪器控制系统自动记录、采样、确定滴定终点；根据达到滴定终点时消耗的标准还原糖量，由控制系统自动计算出样品中还原糖含量，并显示和打印结果。滴定过程电信号变化及控制原理（见图二）如下：

图一滴定电压的变化曲线

图二全自动还原糖测定仪控制原理图

二、仪器结构

仪器由反应系统、自动控制系统和机壳三部分组成。

1、反应系统

核心部件为反应池，其剖面结构如图三所示。

图三 全自动还原糖测定仪反应池结构图

反应系统由滴定池主体构成；滴定池左右两侧有入射光源和光电转换器，滴定池前后两侧有液体进出管道，滴定池内侧有温度传感器和液体加热电极，根据需要调整液体温度；滴定池底部有电磁搅拌器，使滴定液体均匀混合；上部是进样口，可用移液器将被测样品注入滴定池。

2、自动控制系统

包括电源电路、控制电路、控制面板、微型打印机；按设定程序控制滴定池液体的进出、液体温度、搅拌、光电反应信息的收集和转换、计算、测定结果显示及打印。注射泵自动加入标准液、滴定液、两个蠕动泵可自动完成清洗和排空。全自动还原糖测定仪泵系统如图四所示。

图四全自动还原糖测定仪泵系统结构图

泵管连接：

（1）清洗泵右端口连接硅胶管接蒸馏水瓶（需将该连接硅胶管置于蒸馏水中），左端口连接硅胶管接反应池最上面不锈钢管道（出厂时已连接上）。

（2）排空泵左端口连接硅胶管接废液瓶（需将该连接硅胶管置于自备废液瓶水中），右端口连接硅胶管接反应池最下面不锈钢管道（出厂时已连接上）。

（3）试剂泵甲、乙液注射器端口各自接相应电磁阀的2号口连接硅胶管（出厂时已连接上），电磁阀1号口连接硅胶管接相应甲、乙液试剂瓶（需分别将该连接硅胶管置于按说明书配置的甲、乙液中），电磁阀3号口连接硅胶管接反应池的甲、乙液不锈钢管道（出厂时已连接上）。

（4）滴定泵端口接电磁阀2号口连接硅胶管，电磁阀1号口连接硅胶管接滴定糖瓶（需将该连接硅胶管置于按说明书配置的0.7%滴定糖液中），电磁阀3号口连接硅胶管接反应池滴定糖不锈钢管道（出厂时已连接上）。

三、试剂配制

1、试剂名称：

（1）硫酸铜（CuSO4•5H2O）

（2）氢氧化钠（NaOH）

（3）酒石酸钾钠（C4H4O6KNa•4H2O）

（4）亚铁氰化钾（K4F4(CN)6•3H2O）

（5）无水葡萄糖（C6H12O6）

（6）次甲基蓝（C16H18CIN3S•3H2O）

（7）蒸馏水

（8）盐酸

2、试剂准备

无水葡萄糖（C6H12O6）烘干：103℃烘3小时，常温后放干燥器储存备用。

3、试剂配制:

（1）次甲基蓝容液（1.0%）：

精确称量次甲基蓝10.0g，蒸馏水完全溶解后定容至1000mL，放置于棕色瓶中备用。

（2）0.10%葡萄糖溶液（定标糖）即1.000克/升葡萄糖溶液：

精确称量烘干无水葡萄糖1.000g，蒸馏水溶解后加入5mL盐酸，定容至1000mL，放冰箱中备用。

（3）滴定糖溶液（0.7%）：

精确称量烘干无水葡萄糖7.0g，蒸馏水溶解后加入5.0mL盐酸，定容至1000mL，放冰箱中备用。

（4）甲液：

精确称量23.48g硫酸铜（CuSO4•5H2O），溶解后加入14.0mL次甲基蓝容液（1.0%），定容至1000mL。

（5）乙液：

精确称量9.40g亚铁氰化钾（K4F4(CN)6•3H2O），126.40g氢氧化钠（NaOH），117.0g酒石酸钾钠（C4H4O6KNa•4H2O）依次溶解后定容至1000mL。

（6）特殊样品测定时，根据待测液浓度范围，可选定经我方技术人员确定的费林甲乙液浓度。

四、面板

控制面板如图四所示：

图五全自动还原糖测定仪控制面板示意图

模式键:

待机状态下，按【定标】键定标T2。

功能键：

开机（接通电源）后，每按一次【功能】键屏幕显示依次显示如下设置参数选项:

“排空”：排空泵（1）（默认值为11秒），设定排空泵转动时间。

“清洗”：清洗泵（2）（默认值为6秒），设定清洗泵转动时间 。

“试剂”：试剂泵（3）（默认值为5.0秒），设定试剂泵转动时间，即控制费林试剂进样量。

“复位1”：试剂泵复位时间（默认值为19秒）。

“复位2”：滴定泵复位时间（默认值为19秒）。

“差值”：采样电压，根据不同的样品选择（默认值为3）。

“次数”：连续测定次数（默认值为10次）。

以上参数可满足特殊用户的需求设定，如设定某项，在其显示状态下输入数值（**.0）并按下输入键，即完成设定，但每次开机均需重复同样的设置。一般用户无需设定。

打印键：

按键一次取消打印功能，再按一次恢复打印功能。

清洗键：

正在进行滴定（反应）时，按下此键，即可终止当前反应，进入排空清洗，完成后自动进入下一次测定。

复位1键：

按下此键，试剂泵自动排出进样管道中的气泡。如果一次没有完成排空气泡的话，请再按一次该键，直到无气泡为止。（注意：第一次使用时，由于管路中气泡较多，需要连续几次操作。）

复位2键：

按下此键，滴定泵自动排出滴定糖管道中的气泡。一次没有完成排空气泡的话，请再按一次该键，直到无气泡为止。

（注意：第一次使用时，由于管路中气泡多，需要连续几次操作。）测定键：

滴定反应进行中，液晶显示屏上数字变化时，按下此键，这次测定完成后自动进入待机状态，再次按下此键，又开始下一次测定。待机状态时，按下该键自动进行设定次数的测定，默认1次（“次数”设定项）。

开始键：

仪器接通电源后，按下【开始】键，进入完整测定程序（空白、标定，测定）。

数字键：

用于进行参数设置时的数字输入。

小数点键：

用于进行参数设置时的小数点输入。

五、操作步骤

1、接通电源，打开仪器后部右下侧的电源开关，进入待机状态。

2、按【开始】键，仪器运行。自动进入稳定程序及定标值T1（空白）、T2（标准）的确定，并按照内存设定次数（默认值为1次）完成一组测定。

3、若特殊设置需要调整参数设定，需在打开电源开关后按【开始】键前，重复按压【功能】键进行各参数值设定（如不输入参数值，各参数值则为仪器的初始默认值），按【输入】键完成参数设置。一般不需要重新设定参数，此步骤跳过。

4、仪器打印机打印出T1值之后，需手工进行T2值的标定。待液晶屏显示“定标进样”时，用移液器吸取5.00毫升（即5000微升）0.100％定标用标准葡萄糖（0.100％即1.000克/升）溶液注入反应池进行定标，反应完成后仪器自动打印出定标值T2。

5、T1、T2值定标完成后，仪器自动进入测定程序。待液晶屏显示“样品进样”时，用移液器吸取5.00毫升（即5000微升）待测样品注入反应池，仪器自动完成样品的测定，计算并打印出测定结果，单位为克/升。

6、一次样品（按“次数”显示设定的测定次数，不进行设定仪器按默认值为1次）测定完成后，仪器进入待机状态。如需继续测定，直接按【测定】键，进入下一个设定次数的测定循环（如不设定，仪器按默认值为1次）。

特别提示：测定过程中如果需要暂停，可在滴定过程中（液晶显示屏时间数字跳动时）按下【测定】键，该次测定完成后，自动停机；再次测定只需按下【测定】键，可继续本轮次测定，无需重新定标。

7、待机状态下关闭电源开关，即可关机。

8、特殊操作说明：

（1）滴定过程中（显示屏时间数字跳动时），按下【清洗】键，即可结束该次测定，仪器不打印测定结果，自动重复本次操作。

（2）重新定标T2值。在仪器一组测定循环完成后的待机状态下，按下【定标】键，根据液晶屏显示“定标进样”提示时，注入5.00毫升（即5000微升）定标用标准葡萄糖（0.100％即1.00克/升）溶液，仪器自动完成定标并重新打印T2值。再次按下【测定】键，则按照重新定标的T2值完成下一组测定。

（3）重新定标T1值。T1值不能单独定标，如需要重新定标T1值，须在待机状态下，按【开始】键完成T1、T2值定标并进入常规测定程序。

六、注意事项

1、仪器使用稳压电源。

2、仪器使用两周后反应池要清洗,用试管刷刷洗二分钟,再用注射器将反应池内的残渣吸干净后排出。

3、谨防反应液溅出。

4、反应池装好后请勿随便转动左右耳,谨防漏液。

5、正确使用移液器。

6、仪器长时间不用时，应将甲、乙液及滴定糖进液管道放置到蒸馏水中，分别按【复位1】、【复位2】键，排除管道中的试剂，注入蒸馏水。

7、定期检查试剂进样器、注射器固定螺丝，拧至适当位置。

8、样品测试间隔时间较长，再次测定时，为保证反应池温度平衡，一般应空运行3次，第4次在开始正式测定。

七、常见问题及处理措施

| 出现问题 | 检查项目 | 处理措施 |
| --- | --- | --- |
| 开机无反应 | 检查电源线、 保险管 | 连接好电源线， 保持保险管完好。 |
| 反应池加热不停 | 检查温度控制器、反应池右耳、搅拌转子 | 连接好温度控制器插头、反应池右耳旋紧 |
| 反应时间显示为99秒 | 检查甲乙液、注射器、连接管道、搅拌转子、加热温度、发光二极管亮度是否正常，观察滴定是否到终点。 | 保持试剂瓶液面高度，注射器、管道内无气泡、破损、适当调整试剂浓度。 |
| 测定值漂移 | 检查注射器、连接管道，搅拌转子、光源、电磁阀、加热温度、反应池进出口堵塞。 | 保持注射器、连接管道无气泡、破损，搅拌转子、光源工作正常。更换电磁阀，疏 通进出口。 |
| 反应池溢液 | 检查排空管道口和排空蠕动泵。 | 疏通排空管道，及蠕动泵泵管。 |
| 单向阀溢液 | 检查反应池连接处的进液管道。 | 疏通进液管道。 |
| 试剂泵不运行 | 检查试剂泵 | 卸下试剂泵进液器，在关机状态下，用拇指和食指。转动丝杠，使电机摆脱卡死位置。 |
| 打印机不走纸 | 检查打印机、打印纸。 | 更换打印纸。 |

附：

装机清单：

1 还原糖测定仪一台

2 微量进样器一个

3 使用说明书一本

山东省科学院生物中心（生物研究所）

山东省生物传感器重点实验室

地址：济南市历下区科院路19号

邮编：250014

电话：（0531）82605742

传真：（0531）82965634

邮箱：swdz@sdas.org

网址：www.chinasugar.org